PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES VENTILADORES.

- OBJETO

Efetuar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças quando necessárias, em equipamentos médico-hospitalares das equivalentes marcas Intermed e Bird: respiradores, conforme especificação apresentada em anexo, por um período de 12 (doze) meses,  podendo ser prorrogado nos limites da Lei e mediante justificativa do interesse Público.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

    - Para efeitos deste contrato, considera-se Manutenção Preventiva aquela que visa manter os equipamentos dentro das condições de utilização com objetivo de reduzirem as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgastes ou envelhecimento de seus componentes; constituindo tais serviços em lubrificação, ajuste de partes mecânicas, elétricas ou eletrônicas, verificações, alinhamentos e calibração dos parâmetros medidos.

    - Constará de ajustes, regulagens, limpeza, lubrificação e tudo que se fizer necessário para manter e conservar os equipamentos em perfeitas condições de uso com todo material por conta da Contratada, tais como:

- Aferição e ajuste da Fração Inspirada de Oxigênio - FIO2 no blender.

- Verificação do aquecimento com testes operacionais nos umidificadores.

- Verificação da válvula de exalação, diafragmas e base de fixação.

- Verificação dos knobs do painel frontal.

- Aferição e ajuste na leitura do manômetro de pressão (cmH2O).

- Aferição e ajuste da leitura digital da pressão média.

- Verificação e ajuste das pressões de Peep (pressão expiratória positiva final) e Pip (pressão inspiratória positiva).

- Limpeza e lubrificação das válvulas reguladoras de pressão do pedestal (Mr. Parker).

- Verificação da sensibilidade.

- Verificação do sistema de alarmes.

- Verificação das tensões da fonte e das baterias internas.

- Recuperação das extensões elétricas nos pedestais.

- Verificação dos rodízios do pedestal com limpeza e lubrificação.

- Drenagem da água condensada no pedestal e no dreno do filtro.

- Verificação e eliminação de vazamentos nas conexões e mangueiras Ar/O2.

- Aferição e limpeza do fluxômetro.

- Verificação e reaperto nos parafusos de fixação

- Pintura do pedestal

- Testes de verificação funcional.

    - Substituição de peças e acessórios de valor inferior a 5% da mensalidade do contrato, será com ônus para a Contratada.

    - Realizar obrigatoriamente 01 (uma) visita de manutenção preventiva semanalmente em cada unidade de equipamento (abrangendo todos eles), durante a vigência deste contrato, conforme calendário de planejamento anual (programa de manutenção preventiva) elaborado pelas partes (UNIMATO, Unidades de uso dos equipamentos e Contratada), executando-a no local onde se encontra instalado(s) o(s) equipamento(s) no horário de 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados oficiais, por técnico especializado. Cada unidade de equipamento em sua manutenção preventiva semanal deverá ter todos seus parâmetros verificados por teste funcional - TVF, conforme manual do fabricante. Todos os equipamentos deverão ter seus parâmetros calibrados no mínimo uma vez, anualmente.

    - O serviço de assistência técnica consistirá especificamente em visitas de manutenção e controle durante as quais se providenciará a manutenção do aparelho e eliminação de eventuais defeitos, efetuando-se as seguintes operações de acordo com o fabricante:

- Planejamento da manutenção;

- Limpeza dos aparelhos;

- Lubrificação dos principais mecanismos e grupos;

- Controle das principais regulagens;

- Verificação das partes elétricas;

- Teste operacional com simuladores;

- Calibração dos parâmetros;

- Certificado de calibração com rastreabilidade.

    - A Contratada deverá realizar treinamentos operacionais semestrais, conforme programação a ser definida entre as partes (UNIMATO, Unidades de uso dos equipamentos e Contratada).

    - A Contratada deverá apresentar relatório mensal com a discriminação de todos serviços executados em cada equipamento.

  - MANUTENÇÃO CORRETIVA

    - Entende-se como manutenção corretiva os serviços de reparos para eliminar defeitos ocorridos sob condições de utilização adequada dos equipamentos, bem como testes e ajustes após reparos para garantir o perfeito funcionamento dos mesmos e os testes de segurança elétrica.

    - Atender dentro do prazo máximo de 24:00 (vinte e quatro) horas aos chamados para conserto eventuais que se façam necessários.

    - Corrigir falhas ou defeitos em qualquer unidade dos equipamentos coberto pelo contrato.

    - No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas com execução dos serviços, inclusive substituição de peças que venham a ser necessárias dentro do limite constante do item 2.1.3, assim como: encargos sociais, taxas, impostos devidos, além de todas despesas indiretas (financeiras e administrativas).

    - Substituição de peças de valor superior a 5% da mensalidade do contrato, fica condicionada a aprovação prévia de orçamento. Caso aprovado, o valor a ser acrescido à parcela da mensalidade será apenas o que ultrapassar aos referidos 5%.

    - Remoção do(s) equipamento(s) (peças e acessórios), para qualquer local externo às dependências do Contratante para recuperação, bem como sua posterior devolução, será de responsabilidade exclusiva da Contratada.

    - Havendo necessidade de remoção do(s) equipamento(s) (peças e acessórios), a mesma somente será realizada através de autorização expressa do Setor de Manutenção, ficando as despesas por conta da Contratada.

    - Os técnicos da Contratada encarregados da execução dos serviços, terão acesso livre e imediato ao(s) equipamento(s) durante o expediente normal da Contratante, devendo registrar no Setor Manutenção o atendimento feito após o visto da Unidade onde se encontra o(s) equipamento(s), através de relatório.

    - Pagamento dos serviços fica condicionado ao(s) Atesto(s) da(s) Unidade(s) de uso do(s) equipamento(s) e ciência pela UNIMATO de que o(s) mesmo(s) fora(m) executado(s) e aceito(s) conforme os preceitos contratuais, além da aprovação do relatório mensal indicado no item 2.1.7.

    - A manutenção corretiva com fornecimento de peças, somente serão realizados quando necessários;

- GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

  - A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução dos serviços e eficiência das revisões periódicas e de emergência nos equipamentos.

  - Todos equipamentos abertos para manutenção deverão apresentar seus certificados de calibração rastreáveis à padrões metrológicos  reconhecidos internacionalmente e conforme norma NBR IEC 60601-1.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA

  - Registro da Licitante no: CREA, contendo o nome do Engenheiro responsável relacionado com a atividade em questão (Engenheiro Clínico e Engenheiro Eletricista ou Eletrônico);

  - Comprovação de qualificação técnica da Proponente, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, reconhecidamente idônea, que ateste haver a Licitante prestado ou vir prestando de forma satisfatória, serviços compatíveis em características com o objeto da licitação, devidamente certificado pela entidade profissional competente (CREA);

  - Certidão de Acervo Técnico, expedido pelo CREA, atestando que a Licitante possua em seu quadro permanente de pessoal, profissional de Nível Superior, detentor de Certificado de Responsabilidade Técnica, comprovando que tenha realizado ou venha realizando serviços compatíveis em características com o objeto da licitação, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA);

  - Declaração do Licitante de que possui em seu estabelecimento Laboratório de Eletro-Eletrônica  para a execução das manutenções corretivas, preventivas e calibrações dos referidos equipamentos que constam no anexo I.

4.5 Comprovação de capacidade técnica da licitante, mediante apresentação  atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, reconhecidamente idôneas, em papel timbrado e em nome da licitante, comprovando que a mesma prestou ou está prestando serviço compatível com o objeto desta licitação.

4.6 A licitante deverá apresentar, em sua proposta ou junto à mesma, DECLARAÇÃO de que dispõe, no mínimo, de (02) Ventiladores, compatíveis com objeto da licitação, para substituição aos equipamentos em manutenção corretiva pelo período de até 30 dias sem custo ao hospital.

4.7 A empresa arrematante terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, antes do  encerramento do pregão, para se apresentar, ao Setor de Engenharia do IJF, para verificar suas instalações para emissão de documento (visita técnica) que será anexado ao processo  sob pena de desclassificação.

5. FORMA DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado após a execução dos serviços com a emissão do empenho, no prazo Maximo de 30 dias do mês subseqüente ao da execução dos serviços acompanhado das respectivas notas fiscais, de empenho e das provas de regularidades com as fazendas federal, estadual e municipal e das provas com a seguridade social fornecida pelo INSS e prova de regularidade relativa ao FGTS e Justiça do Trabalho.

O Pagamento da Manutenção preventiva será mensal  e seu valor  será um preço correspondente ao preço previsto na proposta de preços da Contratada;

O Pagamento da Manutenção corretiva será efetuado somente quando efetivamente for o serviço executado, devendo englobar todas as correções que  forem executadas durante o mês.

FISCALIZAÇÃO: Realizada pelo  SETOR  DE ENGENHARIA DO INSTITUTO DR JOSE FROTA.

________________________________

ANTÔNIA ADENY LEITE

ENGª Clínico - CREA 15.718

CHEFE DA UNIMATO – IJF

ANEXO – I

Manutenção preventiva e corretiva dos ventiladores existente no IJF:

16 Ventiladores de marca Bird – Modelo 6400ST

02 Ventiladores de marca Bird – Modelo 8400 STI

01 Ventidadores de marca Bird – Modelo V.I.P.

13 Ventiladores de marca Intermed – modelo Inter5

17 Ventiladores de marca Intermed – modelo Inter5 plus

LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Sala de Recuperação Pós Anestésico;

Unidades de Terapia Intensiva;

Setor de Emergência

Incluir para peças de reposição quando necessário no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). No período de vigência do contrato.

-------------------------------------------------------------

Antonia Adeny Leite

Engª Clínica Antonia Adeny Leite CREA-15718

Chefe de Unidade De Manutenção – UNIMATO

Matricula: 73880.1-2