PROJETO BÁSICO

1. IDENTIFICAÇÃO

Instituto Dr. José Frota                     CNPJ Nº. 07.835.044/0001-80

2. OBJETO

Contratação de empresa especializada através de processo licitatório para realização de Manutenção Preventiva e Corretiva em 01 (um) Autoclave de marca CISA modelo  Série 20587e 01(uma ) Máquina Peróxido de Hidrogênio de marca CISA modelo Série 16518, incluindo fornecimento de peças quando necessário, do Instituto Dr. Jose Frota (IJF), localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 1816, CENTRO - Fortaleza-CE, descritos abaixo:

3. JUSTIFICATIVA

Os equipamentos em epígrafe encontram-se fora do prazo de garantia. E necessita de empresa especializada na manutenção destes equipamentos e que sendo autorizada pelo fabricante nos dê suporte na utilização destes equipamentos.

Tais equipamentos são fundamentais ao Centro de Materiais e Esterilização na realização das esterilizações de materiais e arsenal cirúrgico destinados às demais Unidades e setores do hospital.

Estes equipamentos são  utilizados na esterilização de alta e baixa temperatura  de todos os materiais e arsenal cirúrgico, portanto imprescindíveis ao hospital.

4. ESTIMATIVA DE CUSTO

O custo estimado para a contratação dos serviços será de R$ (     ).

Incluir R$40.000,00 para peças de reposição quando necessário.

5. FORMA DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado após a execução dos serviços com a emissão do empenho, no prazo Maximo de 30 dias do mês subseqüente ao da execução dos serviços acompanhado das respectivas notas fiscais, de empenho e das provas de regularidades com as fazendas federal, estadual e municipal e das provas com a seguridade social fornecida pelo INSS e prova de regularidade relativa ao FGTS e Justiça do Trabalho.

O Pagamento da Manutenção preventiva será mensal  e seu valor  será um preço correspondente ao preço previsto na proposta de preços da Contratada;

O Pagamento da Manutenção corretiva será efetuado somente quando efetivamente for o serviço executado, devendo englobar todas as correções que  forem executadas durante o mês.

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS:

6.1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Deverá ser realizada visita semanal para verificar o funcionamento correto da máquina peróxido de Hidrogênio quanto a eficiência das esterilizações, certificando à Contratada que os equipamentos estão operando conforme finalidade dos equipamentos, e as manutenções seguirão conforme o cronograma abaixo:

SEMANALMENTE:

Limpeza e lubrificação da guarnição; verificação da limpeza efetuada pelo operador na câmara interna, externa e gabinete; limpeza do aquecedor de água; verificação da fita de impressão; verificação dos pré-filtros do sistema; verificação da pressão nominal da rede de ar comprimido; verificação da rede hidráulica, limpeza do eletrodo de nível;

MENSALMENTE:

Além dos itens anteriores; limpeza do filtro da bomba de água; verificação visual do aterramento; limpeza das válvulas de retenção; limpeza do filtro Y; verificação das válvulas de passo (solenóides e/ou pneumáticas);  verificação do sistema de porta; verificação da corrente nominal da resistência; verificação da vazão da BA e BV; verificação dos Micros Switchs; verificação do nivelamento; medição de tensão de rede;  verificação dos manômetros e  testes I/O do processador;

TRIMESTRALMENTE:

Além dos itens anteriores; limpeza das válvulas de passo (solenóides e/ou pneumáticas), verificação dos sistemas indicadores de temperatura e pressão; verificação dos transmissores do sinal de temperatura; reaperto dos contatos elétricos; reaperto dos contatos hidráulicos;

SEMESTRALMENTE:

Além dos itens anteriores; verificação térmica através de termômetro multiponto de termopar tipo PT;

ANUALMENTE:

Além dos itens anteriores; Troca das peças com calibrações vencidas.

Referente a Máquina de Peróxido de Hidrogênio

A cada visita verificar:

O perfeito funcionamento dos dispositivos de controle e comando, como manômetros, registradores, impressoras, termostatos, pressostatos, etc., com eventual regulagem dos mesmos.

A  instalação hidráulica, verificando as vedações e eliminando eventuais vazamentos.

A limpeza dos filtros.

A instalação elétrica e as respectivas conexões.

Os sistemas de segurança, válvulas de segurança, vedações dos pistões das portas, limpar a sede da guarnição de vedação das portas.

Substituir  eventualmente, a guarnição das portas.

As  sondas e termoresistências.

Eventualmente lubrificar as partes mecânicas móveis.

O  compressor de ar e o nível do óleo.

A  bomba mecânica de alto vácuo e o nível do óleo.

O  booster de alto vácuo e o nível do óleo.

As válvulas pneumáticas.

Referente ao autoclave a Vapor Saturado:

VERIFICAR o funcionamento perfeito dos dispositivos de monitoramento, controle e comando tais como: manômetros, manovacuômetros, impressora, termostatos, transdutores de pressão, fechamento das portas, etc., bem como possíveis ajustes. A freqüência recomendada é mensal.

VERIFICAR a planta hidráulica, controlando a estanqueidade e eliminando eventuais vazamentos. A freqüência recomendada é mensal.

VERIFICAR e limpar os filtros tipo Y. A freqüência recomendada é trimestral.

VERIFICAR a instalação elétrica com suas relativas conexões. A frequência recomendada é semestral.

VERIFICAR e reapertar sondas e as termoresistências (sensor de temperatura). A freqüência recomendada é mensal.

VERIFICAR e lubrificar, quando necessário, as peças móveis. A frequência recomendada é semestral.

VERIFICAR o gerador de vapor elétrico com a desmontagem das resistências de aquecimento e a remoção dos depósitos de calcário. A frequência recomendada é anual.

Tempo de Manutenções recomendadas pelo fabricante conforme manual:

Filtro de ar bacteriológico a cada seis meses Filtros de descarga da câmara a cada dois meses;

Válvulas de segurança a cada três meses Válvulas de retenção a cada dois meses (teste de vácuo);

Válvulas pneumáticas a cada seis meses

Bomba de vácuo a cada seis meses Verificar valores de setagem, velocidade de vácuo, ruídos, etc.

Bloco de segurança das portas a cada três meses Verificação visual no acionamento.

Guarnição das portas mensalmente Verificação da integridade física.

Gerador mensalmente Verificar integridade dos sensores de nível.

Compressor de ar mensalmente Verificar sistema pneumático, reguladores de pressão e atuar válvula de alívio.

Interior da câmara Limpeza leve:

Deve ser realizada no mínimo semanalmente, enquanto não apresentar manchas sobre a superfície polida da câmara:

1. Realizar a limpeza do filtro do dreno (pode ser utilizado ar comprimido para a expulsão de sujidades).

2. Verificar o difusor de vapor da Câmara, desmontando a peça se necessário, efetuar a limpeza e remover possíveis obstruções, reapertar.

3. Verificar a fixação e posicionamento do suporte da sonda do produto (para autoclaves com ciclos líquidos ou formalina).

4. Lavar com água quente e sabão neutro, usando uma esponja ou pano macio, e eliminar qualquer resíduo de sabão.

Limpeza pesada

Deve ser realizada sempre que a superfície polida da câmara apresentar

manchas, incrustações, ou perda acentuada do brilho:

1. Repetir todos os 4 passos da limpeza leve.

2. Remover as guarnições.

3. Lavar com água quente e com produtos específicos para limpeza de aço inox.

4. Recolocar e lubrificar as guarnições.

5.  SUBSTITUIÇÃO E LIMPEZA DA GUARNIÇÃO DA PORTA

Para um funcionamento correto e seguro da autoclave é oportuno executar semanalmente a limpeza das guarnições de vedação das portas da câmara.

Mensalmente, deve-se verificar mais atentamente a integridade física da mesma, e a substituição da guarnição de vedação das portas é recomendada a cada seis meses.

Para estas operações proceder da seguinte forma:

Atividades a serem realizadas trimestralmente

a) Verificação, limpeza e lubrificação das guarnições das portas.

b) Verificação e limpeza dos filtros

c) Verificação visual do funcionamento dos medidores e controladores dos sistemas de pressão (manovacuômetros, pressostatos, transdutores de pressão).

d) Verificação de vazamentos nas tubulações, conexões e uniões.

e) Verificação e limpeza se necessário da tubulação hidráulica de teflon.

f) Verificação e reaperto, se necessário da fixação mecânica dos componentes da câmara.

g) Verificação visual dos blocos de segurança das portas;

h) Verificação e reaperto das sondas, termo-resistências e termostatos.

i) Assegurar que abertura e fechamento da porta estão com velocidade uniforme e constante

j) Realização do teste de estanqueidade, solucionando eventuais perdas de vácuo.

k) Verificação do sistema pneumático, tais como o set dos reguladores de pressão, eventual purga de condensado do ar comprimido, atuação da válvula de alívio de pressão, atuação dos solenóides e eliminação de eventuais perdas do sistema.

l) Medição de corrente e tensão dos motores e resistências confrontando com dados de placa;

m)Limpeza dos filtros Y da tubulação hidráulica

n) Limpeza do filtro de ventilação do painel elétrico;

o) Verificação do posicionamento dos sensores dos cilindros das portas e reapertá-los.

p) Verificação e reaperto das conexões do painel e cabeamento

elétricos.

Atividades a serem realizadas semestralmente

a) Verificação da vida útil do filtro de aeração e da guarnição.

b) Verificação do gerador elétrico de vapor com desmontagem das resistências de aquecimento e remoção dos depósitos de calcário.

c) Teste das válvulas de segurança.

Estas especificações não substituem as recomendações do fabricante (CISA), que deverão ser cumpridas à risca para garantir o bom funcionamento das duas Máquinas.

A manutenção preventiva deverá ser realizada em dia útil e deverá ser acompanhada por um funcionário da Unimato ou do Centro de Material e Esterilização. Sempre que o técnico vier prestar atendimento corretivo, assim como preventivo o mesmo deverá ser acompanhado.

O relatório de manutenção preventiva deve ser assinado pelo técnico da contratada, pelo Centro de Material e Esterilização e pela Unidade de Manutenção do IJF.

6.2 - MANUTENÇÃO CORRETIVA:

A manutenção corretiva deverá ser realizada em qualquer dia, seja útil, sábado, domingo ou feriado, dentro do prazo de 24 horas. Sempre que o técnico vier prestar atendimento corretivo ou preventivo o mesmo deverá ser acompanhado por um funcionário da Unimato ou do Centro de Material e Esterilização.

A contratada deverá dispor de telefone fixo e celurar, fax e e-mail, para receber os chamados de manutenção corretiva. Também deverá dispor de um controle do número de protocolo para registro dos chamados.

A contratante tem a liberdade de comprar as peças de outros fornecedores, desde que as mesmas tenham documentação de procedência, para comprovar que se trata de peças originais.

A contratada deverá apresentar documento que comprove possuir peças de reposição para pronta entrega, visando sempre o bom funcionamento dos equipamentos.

Todos os valores das peças descriminadas acima se referem a valores máximos, e não a valores reais, as mesmas deverão ser orçadas sempre que necessário.

# 7. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços serão executados por mão-de-obra qualificada e deverão obedecer rigorosamente às instruções contidas nestas especificações, manuais de manutenção do fabricante, obedecer aos critérios das normas da ABNT, legislação vigente e órgãos fiscalizadores dos Estabelecimentos de Assistência a Saúde (EAS);

- A presença da fiscalização no local dos serviços não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em qualquer ocorrência, atos, erros e/ou omissões, verificadas no desenvolvimento dos trabalhos, ou a eles relacionados;

- A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira qualidade, de acordo com o manual do fabricante dos equipamentos e obedecer aos critérios das normas da ABNT, legislação vigente e órgãos fiscalizadores dos Estabelecimentos de Assistência a Saúde (EAS);

- A Contratada avisará por escrito à fiscalização de todos os erros, incoerências ou divergências que possam ser levantados através deste Projeto Básico, para as devidas providências;

- O pessoal utilizado pela contratada não terá vínculo empregatício com o IJF, cabendo a contratada todo e qualquer ônus decorrente de relação de emprego, encargos sociais, seguros contra acidente e quaisquer exigências das leis trabalhistas e previdenciárias;

- Os serviços serão fiscalizados pela Unidade de Manutenção do IJF;

- A Contratada assumirá total responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos que causar, aos usuários dos serviços e / ou a terceiros pelos serviços realizados nos equipamentos, ficando o IJF isento de toda e quaisquer responsabilidade;

- A contratada deverá atender de imediato as solicitações quanto a substituição de pessoal, quando considerados inconvenientes ou inadequados para a prestação dos serviços;

- A contratada deverá comunicar, verbalmente e imediatamente à Contratante todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, no menor espaço de tempo possível, reduzir a termo as comunicações verbais, acrescentando todos os dados e circunstâncias necessárias para esclarecer os fatos;

- A contratada deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender;

- A contratada deverá assumir todos os possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais causados à CONTRATANTE ou a terceiros, advindos de imperícia, negligência às normas de segurança quanto da execução dos serviços;

- A contratada deverá executar todas melhorias e adequações necessárias ao bom funcionamento dos equipamentos, não restando a alegativa de falta de condições de realização das Manutenções Preventivas e Corretivas. No que couber à Contratante, a Contratada deverá se manifestar por escrito solicitando modificações e implementações pertinentes.

- A contratada deverá emitir ART do serviço realizado;

8. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- A fiscalização da prestação dos serviços será exercida pela Unidade de Manutenção, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação de serviços;

- A fiscalização aprovará previamente os materiais a serem empregados nas manutenções e rejeitar os que não satisfaçam os padrões aqui especificados;

- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultante de imperfeições técnicas, e na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade de seus agentes e prepostos;

- Quaisquer exigências da fiscalização inerentes à execução dos serviços deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para o contratante;

- A fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em desacordo com o previsto no edital, e neste Projeto Básico;

- Qualquer funcionário da contratada, que a critério da fiscalização, tiver comportamento incompatível, indecoroso ou se for considerado indesejável, deverá ser imediatamente afastado dos serviços;

- Os funcionários da contratada se reportarão à Unidade de Manutenção do IJF, em todo e qualquer atendimento e para a solução dos problemas e conflitos de que trata este Projeto Básico.

9.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA

a) Atestado de Qualidade Técnica dos serviços, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que a licitante tenha prestado ou esteja prestando a contento, o fornecimento de materiais e ou equipamentos da mesma natureza e compatíveis com as características objeto desta licitação, do qual deverá constar assistência técnica na Máquina Peróxido de Hidrogênio e Autoclave de Marca CISA.

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do Licitante, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA (Art. 69 da Lei Nº 5194/66), do domicílio ou sede, comprovando habilitação da empresa licitante na qual conste o (s) nome (s) do (s) responsável (eis) técnico (s) de nível superior, graduado em engenharia com atribuições profissionais compatíveis com o objeto da especificação, que ficará responsável pelos serviços nos equipamentos em epígrafe;

c) Atestado ou Certidão de Capacidade Técnica, ou mais, expedido por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado devidamente registrado no CREA, que esteja em nome da empresa licitante; Apresentação da ART dos serviços;

d) Declaração de vistoria, visada pela UNIMATO (Unidade de Manutenção), através do comparecimento do Responsável Técnico da empresa interessada ao local de execução dos serviços;

e) A vistoria deverá ser realizada por engenheiro e/ou Responsável Técnico da empresa, o qual deverá se responsabilizar explicitamente pelos serviços, sob pena de desclassificação no certame.

f) Assinado o Termo de Vistoria pelo Responsável Técnico da empresa interessada e pelo Chefe da Unidade de Manutenção, não serão admitidas alegações posteriores quanto ao desconhecimento das condições e dos serviços a serem realizados.

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1  O contrato terá vigência de doze meses, podendo ser prorrogado nos limites da Lei e mediante justificativa do interesse Público..

11. GARANTIA:

A Contratada deverá garantir seus serviços de manutenção preventiva e corretiva, em cada intervenção, sempre de acordo com os pressupostos das boas prática de manutenção e garantias adotadas em cada serviço, peça ou componente utilizados nas Termodesenfectadoras Marca Sercon.

11. RESULTADOS ESPERADOS

Cumprimento de todas as obrigações por parte da empresa a ser contratada, objetivando o bom funcionamento dos equipamentos em epígrafe e o cumprimento das normas vigentes para equipamentos de termodesinfecção.

Fortaleza, 22 de Agosto de 2012,

________________________________

ANTÔNIA ADENY LEITE

ENGª Clínico - CREA 15.718 – IJF